Калибровка весов Красная армия

- После установки джампера включить весы и  нажмите кнопку [T]. на дисплеи цены отобразится «о».

- Введите 1 нажмите [T], на дисплее цены отобразится «2».

- Поставьте калибровочный вес на платформу не менее 2/3 от MAX весов, нажмите [T].

- Введите значение калибровочного веса к примеру (10000), нажмите [T].

- Введите наибольший предел взвешивания (6000, 15000 или 30000), нажмите [T].

- Введите дискрету (1,2 или 5), нажмите [T]. Весы в режиме взвешивания.