Калибровка весов платформенных

Батискаф (60-150 кг)

1 Установить переключатель калибровки, находящийся в специальном кармане с обратной стороны головного индикатора весов в верхнее положение, предварительно открутив два винта его крышки и включить весы, нажав кнопку ON/ZERO.

2 После прохождения теста на индикаторе кратковременно высветится вес НПВ и далее 0.00. Далее необходимо одновременно нажать две кнопки ON/ZERO и Set/0-9, удерживая их в течение 3-х секунд. На табло должен загореться символ С- плюс число предыдущего НПВ (например С-150), после чего нажимая кнопку Set/0-9 выбирают необходимый НПВ (С-15, С-30, С-60, С-150, С-300, С-600, С-1500, С-3000, С-6000). Для подтверждения нажимают кнопку Tare.

3 На индикаторе должен высветится 0. Если нет, то необходимо нажать кнопку ON/ZERO.

4 Поместить на платформу установочный для выбранного НПВ вес и после стабилизации числа нажать кнопку Tare. Число, которое при этом высветится на индикаторе будет несколько больше НПВ (например, при ранее установленном НПВ 60кг число будет около 73540). Дальше необходимо нажать кнопку Tare. На табло загорятся 000000 с первым мигающим разрядом. Для набора выбранного НПВ используется кнопка Set/0-9 (позволяет изменять значение мигающего разряда) и кнопка Tare, сдвигающая установочный разряд вправо. После установки НПВ необходимо нажать кнопку Tare для подтверждения веса. Индикация покажет САЕ nd. Калибровка закончена.